氮吹仪D10-12

产品介绍
    主要应用于大批量样品的浓缩制备，如药物筛选、激素分析、液相、气相及质谱分析中的样品制备。
    工作原理：通过将氮气吹入加热样品的表面，使样品中的溶剂快速蒸发、分离，从而达到样品无氧浓缩
的目的，保持样品更纯净。
    使用氮吹仪代替常用的旋转蒸发仪进行浓缩，能同时浓缩几十个样品，使样品制备时间大为缩短，并且
具有省时，易操作，快捷的特点
产品特点
1.加热器使样品被快速有效地加热至蒸发温度,同时气体由气体腔经气针吹至溶液表面,促进溶液快速蒸发和
样品浓缩
2.每条吹扫针可独立控制，可以单独进行吹扫，不浪费气体
3.气针在气腔的位置可被改变,使之适用不同的试管.
4.气腔高度可根据溶剂液面高度调节,在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中
5.自动故障检测及报警功能
6.标准配备气腔和专用可调节支架
7.内置超温保护装置
8.即时温度显示、时间递减显示

性能指标
1.温度范围：室温+5℃~150℃
2.升温时间：≤30min （从40℃升至150℃)
3.温度精度@40~100℃：±0.5℃
4.温度精度@100~150℃：±1℃
5.温度稳定性@100：±0.5℃
6.显示精度:0.1
7.时间设置最长:99h59min
8.氮气流量：0~10L/min

仪器常规配置

| 型号参数 | D10-12 | D10-16 | D10-24 | D10-32 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块规格 | Ф15mm×12孔 | Ф15mm×16孔 | Ф15mm×24孔 | Ф15mm×32孔 |
| 样本容量 | 12个 | 16个 | 24个 | 32个 |
| 最大加热功率 | 200W | 400W |
| 熔断器 | 250V 2.5A Ф5×20 | 250V 6A Ф5×20 |
| 外形尺寸(mm) | 356mm×240mm×400mm（L×W×H） | 356mm×280mm×400mm（L×W×H） |
| 重量（kg） | 6 | 8 |

氮吹仪--D10