HH.CP二氧化碳培养箱系列

用途概述

二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备，广泛应用于微生物、农业科学、药物学的研究和生产。

产品特点

二氧化碳培养箱是集公司多年的制造技术经验和引进了新工艺所开发的高性能的二氧化碳培养箱。它与一般的二氧化碳培养箱相比，具有加热快，温度精度误差小等特点。

1、采用镜面不锈钢或拉丝板氩弧焊制作，四角半圆形易清洁。

2、微电脑温度控制器，温度波动小。箱内装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒，从而更有效防止细胞培养期间污染。

3、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外（选配件）。

4、采用门温控制可有效防止箱内玻璃门结露现象。

5、水套式配有微生物过滤器位于进气口，提供100%过滤气体。

6、主要另配件采用进口，配CO2减压阀（专用于二氧化碳培养箱）

技术参数

| 型号 | HH.CP-T(80L) | HH.CP-01(160L) | HH.CP-TW(80L) HH.CP-01W(160L) | HH.CP-CRW(80L) HH.CP-01CRW(160L) 进口红外线CO2传感器 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | 220V 50HZ |
| 输入功率 | 450W | 720W | 680W/950W | 600W/950W |
| 加热方式 | 气套式 | 水套式 |
| 控温范围 | RT+5-50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.3℃ |
| CO2控制范围 | 0-20%(配气式) | 0-20%红外线传感器 CO2控制精度±0.1% |
| CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
| 加湿方式 | 自然蒸发 |
| 工作环境温度 | +5-35℃ |
| 容积 | 80L | 160L | 80L/160L | 80L/160L |
| 载物托架（标配） | 2块 | 3块 | 2块/3块 | 2块/3块 |
| 内胆尺寸（mm） | 500×400×400 | 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 | 400×400×500 500×500×650 |
| 外形尺寸（mm） | 760×530×560 | 770×630×810 | 710×540×720 805×640×870 | 710×540×720 805×640×870 |
| 出厂价（元） | 12900 | 18900 | 16800/22800 | 34800/39800 |

选购件：

- 湿度显示   2.培养箱消毒器    3.独立限温控制器

二氧化碳培养箱——升级产品

新一代BPN系列二氧化碳培养箱是原HHCP系列二氧化碳培养箱的升级换代产品，集公司近二十年在此领域研发和制造经验，以用户的需求为导向，不断研发新技术，并将其应用到产品中去，突破了现有国产CO2培养箱控制精度低，监测CO2气体误差大和CO2气体消耗量大等缺陷。

用途概述

二氧化碳培养箱是细胞、组织、细菌培养的一种先进仪器。是开展免疫学、肿瘤学、遗传学及生物工程所必须的关键设备，广泛应用于微生物、农业科学、试管婴儿、克隆实验癌症实验等的研究和生产。

产品特点

1、人性化设计

可堆叠放置（二层），便于实验室空间的充分利用，微电脑控制器，控制精确、可靠。

不锈钢内胆与搁板，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗。

2、微生物高效过滤器

CO2进气口配备高效微生物过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率高达99.99%，有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。

3、门温加热系统

CO2培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门产生冷凝水，防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。

4、循环风扇速度自动控制

循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中由于风量过大而造成的样品挥发。

5、安全功能

独立限温报警系统（选配），声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外，温度偏高、偏低、超温报警和开门时间过长报警功能。

6、热空气消毒系统

有热空气循环至120℃，180分钟可有效杀灭培养箱表面的微生物和真菌孢子。

7、紫外杀菌系统（选配）

紫外线杀菌灯位于箱内后壁，可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌和增湿盘水蒸汽的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

技术参数

| 型号 | BPN-50CH | BPN-80CH | BPN-150CH | BPN-80CW | BPN-150CW |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 输入功率 | 350W | 500W | 750W | 680W | 950W |
| 加热方式 | 气套式 | 水套式 |
| 控温范围 | RT+5-50℃ |
| 温度分辨率 | 0.1℃ |
| 恒温波动度 | ±0.2℃ | ±0.1℃ |
| CO2控制范围 | 0-20%V/V(配气式) |
| CO2恢复时间 | ≤浓度值×1.2min |
| 加湿方式 | 自然蒸发 |
| 工作环境温度 | +5-30℃ |
| 容积 | 49L | 80L | 155L | 80L | 155L |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 | 2块 | 3块 |
| 内胆尺寸(mm) | 400×350×350 | 400×400×500 | 530×480×610 | 400×400×500 | 530×480×610 |
| 外形尺寸(mm) | 580×450×540 | 590×600×870 | 670×740×980 | 580×500×690 | 650×630×800 |
| 出厂价(元) | 12900 | 16900 | 22900 | 20900 | 27900 |

选购件：

1、专用二氧化碳减压阀          ¥600元

2、湿度显示                    ¥3500元

2、独立限温控制器              ¥250元

3、RS485接口及通讯软件         ¥600元

4、紫外杀菌系统                ¥600元

二氧化碳培养箱——专业级细胞培养

新一代二氧化碳培养箱，集公司十多年设计和制造经验，始终以用户的需求为向导，不断研发新技术，并将其运用到产品中去，代表着二氧化碳培养箱的发展趋势。具有多项设计专利，采用进口红外线CO2传感器，使控制精度准确稳定，不受温度和湿度影响等特点，带有CO2浓度自动调零功能，循环风扇速度自动控制，避免实验过程中，由于风量过大造成样品挥发，内部装有紫外线杀菌灯可定期对箱内进行紫外线消毒，从而更有效防止细胞培养期间污染。

产品特点

1、更快的CO2浓度恢复速度

高精度的红外线CO2传感器和微电脑控制器的完美结合，实现了CO2浓度快速恢复设定状态功能，如开门30秒后关门，它可以在小于10分钟内恢复到37℃的设定温度，在小于5分钟内恢复到5%设定CO2浓度，即使在多人合用一台CO2培养箱而频繁开关门的情况下，也能保持箱内CO2浓度稳定和均匀。

2.紫外杀菌系统

紫外线杀菌灯位于箱内后壁，可定期对箱体内部进行消毒，有效杀灭箱体内循环空气中的浮菌和增湿盘水蒸汽的浮菌，从而有效防止细胞培养期间的污染。

3、微生物高效过滤器

CO2进气口配备高效微生物过滤器，针对直径大于等于0.3μm的颗粒，过滤效率高达99.99%，有效过滤CO2气体中细菌及灰尘颗粒。

4、门温加热系统

CO2培养箱箱门可以对内玻璃门进行加热，可有效防止玻璃门产生冷凝水，防止由于玻璃门冷凝水带来微生物污染的可能性。

5、循环风扇速度自动控制

循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中由于风量过大而造成的样品挥发。

6、人性化设计

可堆叠放置（二层），便于实验室空间的充分利用，外门上方的大屏幕液晶显示屏可显示温度、CO2浓度值、相对湿度值，菜单式操作界面，简单易懂，便于观摩和使用。

7、安全功能

独立限温报警系统，声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。（选配）

温度偏高、偏低及超温报警。

CO2浓度过高或过低报警。

开门时间过长报警功能。

紫外杀菌工作状态。

8、资料记录与故障诊断显示

所有资料可通过RS485接口下载到电脑中保存，有故障发生时可及时从电脑中调取资料并诊断。（选配）

技术参数

| 型号 | BPN-80CRH | BPN-150CRH | BPN-240CRH |
| --- | --- | --- | --- |
| 电源电压 | AC220V 50HZ |
| 输入功率 | 500W | 750W | 950W |
| 加热方式 | 气套式微电脑PID控制 |
| 控温范围 | 室温+5-55℃ |
| 恒温波动度 | ±0.1℃ |
| CO2控制范围 | 0-20%V/V |
| CO2控制精度 | ±0.1%(红外线传感器) |
| CO2恢复时间 | （开门30秒恢复到5%）≤3分钟 |
| 温度恢复 | （开门30秒恢复到37℃）≤8分钟 |
| 相对湿度 | 自然蒸发＞95%（可配相对湿度数字显示） |
| 工作环境温度 | +5-30℃ |
| 容积 | 80L | 155L | 233L |
| 载物托架(标配) | 2块 | 3块 |
| 内胆尺寸(mm) | 400×400×500 | 530×480×610 | 600×580×670 |
| 外形尺寸(mm) | 590×660×790 | 670×740×900 | 720×790×700 |
| 出厂价(元) | 33900 | 43900 | 49900 |

选购件：

1、专用二氧化碳减压阀          ¥600元

2、独立限温控制器              ¥250元

3、RS485接口及通讯软件         ¥600元

4、湿度显示                    ¥3500元