PHD200系列酸度计

用 户 手 册

上 海 之 信 仪 器 有 限 公 司

目  录

1. 简介	3

2. 功能与技术参数	3

2.1. 功能	3

2.2. 技术参数	4

3. 按键及接口说明	4

4. 操作使用说明	5

4.1. 开机与关机	5

4.2. 用户界面	5

4.3.主 菜单	5

4.4. 校准	7

4.4.1自动校准	7

4.4.2.手动校准	8

4.5. ORP电极校准	8

5.使用注意事项	9

6. 常见故障及排除方法	9

7. 附件表	10

8. 附录：PH标准液温度对照表	11

敬告：

由于产品的改进，您所得到的酸度计可能与本说明书之介绍不完全一致，谨此致歉。

# 1. 简介

PHD200系列酸度计是测量各种溶液PH值的精密仪器，它内嵌微处理器芯片，并采用中文显示液晶屏，测量精度高、再现性好、可靠性强、操作使用方便。是教学科研理想的测量仪器．

# 2. 功能与技术参数

## 2.1. 功能

·中文显示，中文菜单，操作步骤全程中文引导
·摄氏温度℃和华氏温度℉转换显示
·自动补偿温度变化
·干扰抑制，消除测量波动
·自动、手动校准，适应各种缓冲液标准
·可恢复出厂默认值
·均匀背景光，在昏暗条件下也能清晰观察操作
·密码管理，校准和参数设置有密码保护

## 2.2. 技术参数

| 测量范围 | PH | -6.00～20.00PH值 |
| --- | --- | --- |
|  | mV | -2000mV～+2000mV |
|  | ℃/℉ | -55℃～+125℃/-67℉～+257℉ |
| 仪器精度 | 0～14PH值 | ±0.01PH |
|  | -1999mV～+1999mV | ±0.5mV |
|  | -10℃～+85℃/14℉～+185℉ | ±0.5℃/±0.9℉ |
| 显示精度 | 0～14PH值 | 0.01PH±1个字 |
|  | -1999mV～+1999mV | 0.01mV±1个字 |
|  | -55℃～+125℃/-67℉～+257℉ | 0.1℃/0.1℉±1个字 |
| 仪器校准 | 自动 | 3点（USA/NIST） |
|  | 手动 | 2点样品 |
| 温度补偿 | 0℃～+95℃/14℉～+203℉ |  |
| 输入阻抗 | 不小于1(1012( |  |
| 工作电源 | 220VAC±10%，50Hz，便携式电池6F22，9V |
| 工作温度 | 0℃～+45℃/32℉～+113℉ | 0～95%相对湿度，无冷凝 |
| 存储温度 | -10℃～+85℃/14℉～+185℉ | 0～95%相对湿度，无冷凝 |
| 温度传感器 | DS18B20 | 集成IC温度传感器 |

# 3. 按键及接口说明

1、 ●		确认键		用于开机与关机、确认或返回上级菜单

2、		上移键		用于增加数字或上翻菜单

3、		下移键		用于减少数字或下翻菜单

4、		右移键		用于右移光标、进入下级菜单或转换温度单位（℃/℉）

# 4. 操作使用说明

## 4.1. 开机与关机

请插好酸度计的电源插头，接通交流220伏电源，便携式机器有内置电池，可以不接外界电源。按●键，酸度计即被打开，本酸度计为精密测量仪器，请在仪器通电30分钟后使用（便携式除外）。

关机操作只有在常规测量模式时，按下●键，则关闭仪器。便携式机器必须通过拨动开关，来开机与关机，按下●键只是关闭LCD液晶的背光。

## 4.2. 用户界面

开机显示司标，然后进入常规测量模式液晶屏显示测量所得PH值、mV、温度将同时显示在屏幕上。按下键可以在摄氏温度℃和华氏温度℉之间转换显示。如果未接入温度传感器或者开机后拔出温度传感器，屏幕上会出现手动输入温度的指示符。只有在摄氏温度单位时，按下或键可以增加或减少温度数值，长时间按下键盘，数值将快速改变。用于手动输入温度值进行温度补偿或校准。在华氏温度单位或键不起作用。要对仪器进行校准或设置参数时，可按住●键约3秒，屏幕将出现密码保护提示，按键和移位键输入正确的密码后，再按下●键可以进入设置模式主菜单。如果密码错误则提示后返回常规测量模式。

## 4.3.主 菜单

设置模式主菜单分8页（根据不同的配置会有不同），使用键进行滚动翻页，在选中的页面里按下键即可进入子菜单。主菜单结构如下表：

校准方式：可选择自动校准与手动校准，按键，进入校准方式选择子菜单。见4.4节详述。

校准时间：1～99分钟。校准时间是指完成一点校准所限定的最长时间，在限定的校准时间内，测量参数如果未能达到要求的稳定值，将提示出错。因此建议将校准时间设置为30分钟以上。按键，进入校准时间界面。校准时间的设定：按键增加闪烁位的数字，按键减少闪烁位的数字，按下键可以在两数字间切换闪烁位，按下●键，则保存校准时间并返回主菜单。

选择电极：根据测试所用的电极，可选择：PH电极、ORP电极、电导电极和离子电极。

选择语言：显示界面可选择：中文、英文。

干扰抑制：打开干扰抑制开关时，当前显示值将逐步逼近实际测量值，逼近步长为最小分辨率，逼近速率为3次/秒。如果关闭干扰抑制开关，显示值即实际测量值。

保存调零：即校准0电位值。操作过程必须严格按如下要求进行，首先在正常测量状态下插上0电位短路帽，待测量读数稳定后进入“保存调零”菜单，按下键，0电位值即自动保存。

此项功能在出厂时已调整完毕，正常使用过程中一般不需再调整，所以该菜单不提供给用户。

修改密码：出厂密码为000000。用户可以自行修改。按键，进入修改密码界面，显示当前密码。按键增加闪烁位的数字，按键减少闪烁位的数字，按下键可以右移闪烁位，按下●键，则出现“保存密码？”提示，键选择不保存，●键则选择保存。然后返回主菜单。

恢复出厂值：出厂默认值如下表：

| 校准 | 4.00 7.00 10.01 |
| --- | --- |
| 校准时间 | 30分钟 |
| 选择电极 | PH电极 |
| 选择语言 | 中文 |
| 干扰抑制 | 关 |
| 修改密码 | 000000 |
| 温度单位 | 摄氏温度℃ |
| 手动温度 | 25.0℃ |

按键，进入恢复出厂值界面，出现提示是否需要“恢复出厂值？”。●键确认，键则直接退出，返回主菜单。

退出：退出设置模式。在设置模式下不能键盘操作关机。只有退回到测量模式才能键盘●键关机。

## 4.4. 校准

为保持仪器的最佳测量准确度，需定期校准。

仪器实际读值与标准有时会有±1个字的误差。如果是使用手动输入温度值进行校准时，应在常规测量模式下，先将精确的缓冲液摄氏温度值输入，否则会产生校准误差。

遇到下列情况仪器需要重新校准：

- 溶液温度与定标温度有较大的差异时

- 电极在空气中暴露过久，如半小时以上时

- 测量过酸(PH<2)或过碱(PH>12)的溶液后

- 换过电极后

在校准方式子菜单下，按键可以选择自动或手动校准，键则进入校准模式，●键返回主菜单。

### 4.4.1自动校准

自动校准所使用的缓冲液标准有USA(4.00，7.00，10.01)和NIST(4.00，6.86，9.18)两种各三点，当使用的缓冲液不在上述标准PH值时，不能采用自动校准，只能采用手动校准。若校准时测试值不能被锁定，超过校准时间将出现错误提示。

自动校准菜单如下表：

进入自动校准首先要选择缓冲液标准，按键进行选择。键则进入校准程序。显示屏上会显示如下信息：显示屏上第一行是正在校准的方式，自动校准。第二行从左至右是：“ 3 ”校准点顺序号1～3，“ 10.01 ”校准点标准PH值，“ 10.03PH ”是测量实际值。在完成了一次校准后，蜂鸣器发出“嘟”一声，屏幕显示“保存校准？”提示。按●键，新的校准值才被保存。如果选择键退出，将不保存新的校准值。每次校准的按7.00，4.00，10.01(USA标准)或6.86,4.00,9.18(NIST标准)的顺序进行。若校准时测试值不能被锁定，超过校准时间屏幕将显示“校准错误”提示，蜂鸣器会发出“嘟、嘟…”报警声。此时请检查缓冲液和电极，然后按键重新校准，或按●键，退出该点的校准。在校准程序执行过程中，若要终止校准程序，按●键即可。要返回上级菜单，也可按●键实现。

### 4.4.2.手动校准

手动校准可选择1点样品或2点样品。要求用户输入所知的溶液PH值（样品或PH缓冲液）, 手动校准时的温度系数为1，即当前样品实际的PH值。

手动校准菜单如下表：

在校准前输入所知的溶液PH值，可以按或键增加或减少PH值。其他操作与自动校准相同。如果选择2点样品方式，应在PH>7和PH<7两段各选取一点样品值进行校准，若两点样品选择在同一段，则校准后第一点的校准值将被第二点的校准值所覆盖。

## 4.5. ORP电极校准

ORP电极的校准，仅使用上述手动校准的1点样品校准方法。要求用户输入一个样品溶液（或参比溶液）的mV值。

# 5.使用注意事项

- 仪器内有220VAC交流电（台式），请不要擅自打开机壳，以防触电。

- 仪器不能进水和其他液体，否则会损坏仪器。

- 仪器的表面不能沾上有机溶剂。

- 电极头部不能与坚硬的物体碰撞。

- 保持电极插口的干燥清洁，不要用脏手触摸插口。

6、	自动校准所用的缓冲液，要准确的与仪器所存储的数据一致

# 6. 常见故障及排除方法

| 序号 | 故障现象 | 故障原因 | 排除方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无显示，不能开机 | 电源插头没接好 | 重新接好电源插头 |
| 2 | 无PH和mV数据显示 | 电极未插好 | 插好电极 |
| 3 | 测量数据不稳定 | 电极未插好 | 插好电极 |
|  |  | 电极老化 | 换用新电极 |
| 4 | 测量数据不准 | 换用新电极未校准 | 重新校准 |
|  |  | 长时间未校准 | 重新校准 |
|  |  | 温度传感器未插好，或故障 | 插好温度传感器，或换用新的温度传感器 |
|  |  | 未接温度传感器 | 输入正确的温度值 |
| 5 | 重新校准后测量数据仍然不准 | 校准时未插温度传感器或手工温度输入温度值误差较大 | 重新输入正确的温度值，然后重新进行校准 |

# 7. 附件表

| 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 温度传感器 | DS18B20 | 1支 |
| PH电极 | 二合一塑复电极 | 1支 |
| 标准缓冲液 （粉剂） | 4.00，40ml/袋 | 1袋 |
|  | 7.00，40ml/袋 | 1袋 |
|  | 10.01，40ml/袋 | 1袋 |
| 电源线（台式） | 250VAC，5A | 1根 |
| 电源适配器 （便携式） | 220VAC/9VDC，250mA | 1只 |
| 电池（便携式） | 6F22，9V | 1只 |
| 用户手册 |  | 1本 |
| 保修卡 |  | 1份 |

# 8. 附录：PH标准液温度对照表

| 温度℃ | 4.00 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 4.01 | 6.98 | 7.11 | 9.46 | 10.32 |
| 5 | 4.00 | 6.95 | 7.08 | 9.39 | 10.25 |
| 10 | 4.00 | 6.92 | 7.06 | 9.33 | 10.18 |
| 15 | 4.00 | 6.90 | 7.03 | 9.28 | 10.12 |
| 20 | 4.00 | 6.88 | 7.01 | 9.23 | 10.06 |
| 25 | 4.00 | 6.86 | 7.00 | 9.18 | 10.01 |
| 30 | 4.01 | 6.85 | 6.98 | 9.14 | 9.97 |
| 35 | 4.02 | 6.84 | 6.98 | 9.10 | 9.93 |
| 40 | 4.03 | 6.84 | 6.97 | 9.07 | 9.89 |
| 45 | 4.04 | 6.83 | 6.97 | 9.04 | 9.86 |
| 50 | 4.06 | 6.83 | 6.97 | 9.02 | 9.83 |
| 55 | 4.07 | 6.83 | 6.97 | 8.99 | 9.80 |
| 60 | 4.09 | 6.84 | 6.98 | 8.97 | 9.78 |
| 70 | 4.12 | 6.85 | 6.99 | 8.93 | 9.73 |
| 80 | 4.16 | 6.86 | 7.00 | 8.89 | 9.69 |
| 90 | 4.20 | 6.88 | 7.02 | 8.86 | 9.66 |
| 95 | 4.22 | 6.89 | 7.03 | 8.84 | 9.64 |

酸度计

用户手册

资料版本   20070307-V1.0.0.1

产品版本   ZHISUN PHD200X

本资料著作权属上海之信仪器有限公司所有。未经著作权人书面许可，任何单位或个人不得以任何方式摘录、复制或翻译。

侵权必究。

Copyright © 2006-2010 Zhisun Corporation

All rights reserved.

No part of this documentation may be excerpted, reproduced, translated, annotated or

duplicated, in any form or by any means without the prior written permission of Zhisun Corporation.

上海之信仪器有限公司

地址：上海市松江南乐路1276弄115号4号楼

网址：http://www.zhisun.com

邮编：201611

客户支持中心热线：021－57600826

传真：（+8621）57618616

E-mail：zhx@zhisun.com

*   *   *   *

First Edition   Mar. 2007

S.N.: zhisun20070307