NDJ-5S数显粘度计

使用说明书

上海加内特机电设备有限公司

目  录

一．工作原理及用途

二．主要技术指标

三、使用环境条件

四、仪器安装

五、准备工作

六、面板操作

七、注意事项

八、附图（转子及0号转子装配说明）

- 工作原理及用途

NDJ-5S旋转式数字显示粘度计是采用单片机控制，具有数据采集、处理和显示的智能化仪器。粘度计按设定的转速控制步进电机准确平稳地运转，并通过游丝带动转子转动。当转子没受到阻力时，转子和电机同步地旋转；当转子受到被测液体阻力时，转子的旋转将滞后于电机。当游丝的张力与液体阻力达到平衡时，转子滞后于电机的张角是固定的。通过测量张角，根据设定的转速和转子,单片机计算出被测液体粘度并显示在液晶屏上。

与同类仪器相比，NDJ-5S粘度计具有操作简便，测量精度高，转速稳定，工作电压范围宽等优点。可广泛应用于测定溶剂型胶粘剂，乳胶、生化制品、油漆、涂料、化妆品、油墨、纸浆、淀粉、食品等材料的动力粘度。

- 主要技术指标

粘度测量范围：10-200000 mPa·S (NDJ-5S)

选配0号转子测量下限可到1 mPa·S

粘度测量精度：±1%(满量程)

粘度测量重现性：±0.5%(满量程)

粘度分辨率：1 mPa·S (选配0号转子，分辨率为0.1 mPa·S)

标配转子规格：1、2、3、4号四种转子（0号转子选购件）

转速：3、6、12、30、60转/分 五挡(NDJ-5S)

温度测量范围：-50~99℃(选配数字温度探头)

温度测量精度：±0.5℃

温度分辨率： 0.1℃

通信接口：RS232C；通信波特率：9600

外形尺寸：95*130*155（不包括底盘）

净重：2.5kg(不包括底盘)

- 使用环境条件

环境温度：5℃-35℃（推荐使用环境温度20℃）

相对湿度：≤80%

电源：AC110~220V（50/60Hz）

产品附近无强电磁干拢，不能有剧烈震动，无腐蚀性气体。

- 仪器安装

  - 从包装箱中取出底盘、升降柱、升降块、手柄。将升降柱旋入底盘，使升降柱螺纹对正前面，然后拧紧升降柱底部六角螺帽。将升降块安装在升降柱上，调整升降松紧程度。

  - 将手柄拧在升降块上，然后装上仪器主机箱，连接好温度探头（若选配）。

  - 调节底盘三个螺钉，使仪器处于水平（见主机箱顶部水平泡）。

  - 取下主机箱下端万向接头保护帽。

5．接上电源线。

- 准备工作

1．将被测试样液体，倒入直径不小于60mm的圆形平底容器中。

2．将仪器保护架逆向旋入主机箱下的端子上。

3．选择好使用的转子，逆时针旋入仪器万向接头上。

4．旋转升降块将转子缓慢浸入被测液体，使转子液面标志（转子杆上的凹槽刻线）与被测液面成一平面。

5．再次调整好仪器水平。

6．测试过程中环境温度必须恒定（推荐使用环境温度20℃），以保持显示值稳定准确。

- 面板操作

开启仪器背面电源开关，进入等待状态。这时液晶屏显示如下：

S:1 V: 6 T: 20.1 %:00.0η:1000

显示说明：

S： 转子，S：1表示当前选择的转子为1号（开机默认值）。

V： 转速，V：6表示当前选择的转速为6转/分（开机默认值）。

T： 温度，T：20.1表示当前温度为20.1℃(已连接好温度探头，则否显示为-00.0)。

%： 张角百分比，转子滞后于电机的张角与满量程张角的百分比。

η：粘度测量值，单位为mPa·S。

面板上共有四个按键，各按键功能如下：

转子选择：每按本键，转子号增一，即1→2→3→4→0→1，相应数字反白闪烁。

转速设定：每按本键，转速增一挡，即6→12→30→60→3→6 (NDJ-5S)

相应数字反白闪烁。

确认：按本键，仪器确认选择的转子或设定的转速，相应设定位置的数字停止反白闪烁。

启动/停止键：设定转子、转速（或开机默认值）后，首次按本键开始测量，测量的数据即张角百分比、粘度值和温度值在屏幕上显示。同时数据可通过RS232C串行接口发送到上位PC机，每组数据连发三次；第二次按本键，则停止测量；再次按本键，则进入新一轮的测量。

注：串行数据传送格式：‘S*******±**.*#*P’，其中S为开始符， *******为7位粘度值（ASCII码），±**.*为温度值（ASCII码），#为仪器系数（二进制），*为累加校验和（二进制），P为结束符。

转子与转速的组合所对应测量的粘度范围，可参考下表：

| 转速/转子号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 满量程 mPa·S |
| 60 | 100 | 500 | 2000 | 10000 | 10 |
| 30 | 200 | 1000 | 4000 | 20000 | 20 |
| 12 | 500 | 2500 | 10000 | 50000 | 50 |
| 6 | 1000 | 5000 | 20000 | 100000 | 100 |
| 3 | 2000 | 10000 | 40000 | 200000 | 200 |
| 1.5 | 4000 | 20000 | 80000 | 400000 | 400 |
| 0.6 | 10000 | 50000 | 200000 | 1000000 | 1000 |
| 0.3 | 20000 | 100000 | 400000 | 2000000 | 2000 |

- 注意事项

- 由于粘度是温度的函数，仪器在常温下工作时，温度偏差应控制在±0.1℃，否则会影响测量的准确度。必要采用恒温槽。

- 保持转子表面清洁。

- 由于游丝具有一定的线性区，测量时请注意张角百分比，该数值应处于20%-85%之间，当张角百分比的数值过高或过低时，应更换转子或改变转速，否则会影响测量的准确度。

- 装卸转子时应小心操作，将万向接头微向上抬起，不可用力过大。不要让转子横向受力，切不可将转子向下拉，以免损坏轴尖。

- 万向连接头应保持清洁。

- 仪器下降时要缓慢，最好用手托住，避免震动损坏轴心。

- 仪器在运输或搬动时，万向连接头应套上保护帽。

- 悬浊液、乳浊液、高分子材料和某些高粘度液体，属于“非牛顿”液体，其表观粘度值与切变速度是非线性关系，因此用不同的转子、不同的转速以及随测量时间的变化，其粘度测量值可能不一致，并非仪器测试有误。

八、附图（转子及0号转子装配说明）

装箱单

- 数显粘度计主机                         1台

- 三角底盘                              1个

- 升降柱及升降块                      各1个

- 手柄                                   1个

- 保护架子                               1个

- 转子 （1~4号）                        1套

- 0号转子(选配件 )

- 电源线                                 1根

- 温度探头（选配件）

- RS232C通信电缆（选配件）

- 使用说明书                             1份

- 合格证                                 1份

- 保修卡                                 1份

14.     活动扳手…………………………………………1个