08-3恒温磁力搅拌器

本磁力搅拌器为大功率、大容量、数显恒温型，无刷直流电机和强磁力磁钢驱动，铝质加热盘，功率大，升温快，加热盘温度可直接设定，并设有最高温度保护装置，液体温度数字设定和测量，搅拌转速数字显示，适用于化工，制药，科研等行业。

一、主要技术性能

电源 AC220V±10% 
搅拌转速40~1200r/min 
搅拌容量 5~20L 
电机转矩 200mN.m 
加热功率 2300W 
加热盘温度 室温~300℃
液体控温精度 ±1℃ 
外形尺寸 330×320×170(mm)

二、 控温特点

本搅拌器采用加热盘温度和液体温度双重控温，在液体温度和加热盘温度分别设定后，两者只要其中一个到达设定温度，加热盘就断电，加热盘温度旋钮只有处于ON以上位置时，才可进行液体温度设定。

三、使用方法

1. 将搅拌器放置平稳，将电源开关处于关断位置，调速旋钮逆时针调到最小位置，至OFF位置，插上电源，（注：由于本机加热功率较大，电源插座与插头必须接触良好）
2. 将盛有药液动容器放在加热盘正中，并放入搅拌子一个（注：容器必须是非铁磁性材料制成，并底部应平整，光滑），开启电源开关，电源指示灯，转速显示“0”，顺时针缓慢调节调速旋钮，待搅拌器达到所需要的转速。
3. 台面温度，药液需要加热控温时，先把传感器两引线接在机后两接线柱上（颜色对应），传感器插入药液，并固定在标杆上，开启加热开关，并设定加热盘温度，将测量设定转换开关向上，显示窗显示温度数值，该数值由液体温度旋钮根据需调节，再把转换开关向下，显示窗显示传感器测量到的温度，升温指示灯亮，加热盘通电加热。待液体到达设定温度，加热盘自动停止加热。如不需要加热，但要测温时，请把液体设定温度调到低于室温，转换开关向下，加热开关调ON位置即可。4. 在使用中，加热盘的设定温度应高于液体的设定温度，两者的差值，与搅拌量的多少，液体设定温度的高低，容器底面与加热盘接触面的多少和环境温度等有关，所以，在开始时，它的差值取小一点，如升温指示灯灭后，数字显示的温度未达到设定值，并不再上升，或有下降的趋势，说明加热盘设定温度太低。反之，如生温度指示灯灭后，数字显示的温度还在上升，并超过设定温度，则说明加热盘设定的温度太高，都可设当调整。
5. 搅拌器使用完毕，台面温度，调速两旋钮，逆时针调到最小和OFF，并关断电源开关，拔去电源。待冷却后清洁外表，妥善保管。

四、 注意事项：

1、源插座应有良好的接地
2、机在使用时，容器中的药液不应太满，以免搅拌时溢出
3、加热盘在工作时温度很高，电源线，传感器引线等应远离，更不能接触
4、本机不能单独作电驴使用

五、 附件

电源线一根 标杆一套 传感器（分度号E热电偶）一支 搅拌子一个 
本产品保修一年，终身维修。