K30恒温金属浴（干式恒温器）   报价：2980元

产品用途

恒温金属浴是采用微电脑控制的金属浴装置，以代替传统的水浴装置，可广泛应用于样品的保存和反应、DNA扩增和电泳的预变性、血清凝固等。

主要特点

1、温度、时间LED显示，同时显示实时温度和恒温倒计时间,

2、采用金属模块，可使样品免受污染,

3、金属模块能方便更换，便于清洁、消毒,

4、风扇冷却，降温快，内置超温保护装置，使用更可靠,

5、温度偏差校准，运行结束后蜂鸣器报警提示,

6、透明机盖防止实验误差,

7、自动数障检测及报警功能,

产品参数

a.控温范围：RT+5℃～100℃

b.升温时间：≤25分钟(从20℃升至100℃)

c.控温精度：≤±0.5℃

d.显示精度：0.1℃

e.模块温度均匀性：≤±0.5℃

f.最大功率：150W,最高温度：105℃

g.时间设置：最长99h59min

标配模块：29*0.5ML+32*1.5ML（可选配其他规格）（ 61X0.5 ）（ 41X1.5）450元一个模块 （标配一个模块）

恒温金属浴K20N

产品简介

K20N干式恒温器是采用微电脑控制和半导体制冷技术制造的一款恒温金属浴产品，仪器可配置多种模块，可广泛应用于样品的保存、各种酶的保存和反应、核酸和蛋白质的变性处理、PCR 反应、电泳的预变性和血清凝固等。

产品特点

1.即时温度显示、时间递减显示；

2.强大的可编程功能实行多点温度点的控制，最多达5个温度点的温度和恒温时间的设置及连续运行；

3.自动故障检测及蜂鸣器报警功能；

4.温度偏差校准功能；

5.便捷的模块更换，便于清洁与消毒；

6.内置超温保护装置；

7.液晶屏显示，薄膜开关。

性能指标

1.控温范围：-10℃—100℃；

2.升温时间：≤15min (从20℃升至100℃)；

3.降温时间：≤20min (20℃到-5℃),(环境温度为30℃下检测)；

≤30min (20℃到-10℃),(环境温度为25℃下检测)；

4.温度稳定性100℃时：≤±0.5℃；

5.模块最大温差40℃时：0.3℃；

6.模块温度均匀性：≤±0.3℃；

7.显示精度:0.1℃；

8.时间设置最长:99h59min；

9.最高温度:105℃；

10. 最大功率:200W;

11. 外形尺寸：300×220×170 mm；

12. 净重：5Kg

13.仪器常规配置：0.5ML×15孔+1.5ML×20孔

或0.5ML×54孔或1.5ML（2ML）×35孔    模块600元1块。（标配一个模块）

14.出厂价：8000元